附件一

技术要求

一、煎药机技术要求

1. 电源电压：AC220V;

2. 总额定功率：不小于3000W;

3. 尺寸大小：长度不大于73cm，宽带不大于70cm，高不大于137cm;

4. 符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%；

5. 可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议（联网选配）；

6. 符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗;

7. 采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置;

8. 具有“先煎后下”提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能;

9. 采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离;

10. 锅体材质为不锈钢材质，内置不锈钢二煎储药罐，锅盖为保温平锅盖，挤压罩为无孔旋转挤压装置;

11. 具有防温度过高和防干烧功能;

12. 具有数控煎药计时、定时功能，控制精度高;

13. 具有自动加热调节功能，文火、武火自动转换;

14. 具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合;

15. 具有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境;

16. 具有自动升温灭菌功能;

17. 具有可配备单体包装机拓展功能。

二、打包机技术要求

1.电源电压：AC220V

2.总额定功率：不小于1500W

3.尺寸大小：长度不大于60cm，宽带不大于60cm，高不大于180cm;

4.可支持通讯协议自动设置及实现煎药包装单据传输等通讯协议（联网选配）；

5.具有自动包装功能。

6.具有包装温度、包装量自动显示功能。

7.具有封合温度数字化控制功能。

8. 包装量为不小于50ML, 具有无极变量可调包装功能。

9. 包装平均速度不小于8袋/分钟。

三、商务要求

1.  交货期：自供应商收到书面安装通知后后15个工作日内供货并安装完毕。

2.  支付条款: 采购人凭货物验收合格文件及供应商开具的正式发票向供应商支付90%货款，剩余10%货款安装完成一年后支付。

3.  质量保证期：壹年。